Monitores multiparametricos para terapia intensiva invasivo

**Características técnicas**

Monitor de signos vitales multiparametrico con las siguientes características:

Para ser utilizado en pacientes internados en Terapia Intensiva. Medición y exhibición de ECG, temperatura, oximetría de pulso, presión arterial no invasiva, presión arterial invasiva (2 canales).

Pantalla donde se muestren los valores numéricos y en curvas de las variables monitoreadas y se realice la configuración de todos los parámetros, de visualización clara a distancia de pie de cama. Con alarma audibles, visuales y programables para todas las variables medidas y para desconexión del suministro eléctrico de red. Con presentación y programación en español.

Alimentación eléctrica a la red 220 Vca./50Hz, con batería interna recargable con autonomía mínima de 2hs., con entrada automática ante corte de suministro y cargador incorparado. Protección contra desfibrilador y electrobisturi.

**Parámetros y accesorios a incluir**

ECG: 2 (dos) cables paciente de 3 derivaciones para electrodos descartables cada uno con su prolongación en el caso que sea necesario.

OXIMETRIA DE PULSO: 2 (dos) sensores adultos tipo broche reusable c/alargue si fuera necesario.

MONITOREO DE TEMPERATURA: con 1 (uno) sensor de superficie y 1 sensor de mucosas reusables.

MONITOREO DE PRESION NO INVASIVA: presión sistólica, media y distolica y frecuencia cardiaca, en pacientes adultos, pediátricos y neonatos. Operación manual y automática, programable a intervalos variables de 2 a 60 min. 3 (tres) manguitos inflables completos para uso adulto.

MONITOR DE PRESION INVASIVA: CON 2 (dos) canales de medición de presión invasiva (sistólica, diastólica y media). Valores en curva y valores numéricos en pantalla. Que incluya 2 adaptadores reusables Monitor-transductor tipo EDWARS y 4 transductores descartables.

**Servicio Técnico y provisión de repuestos y accesorios**

Se requiere la existencia de Servicio Técnico oficial para el equipo dentro del país.

Provisión en el país de repuestos, consumibles, accesorios y todo lo que haga falta para el correcto funcionamiento del equipo. Preferentemente deben existir estos productos o “compatibles” de industria nacional.

**Condiciones entrega y garantía**

***Lugar de entrega:*** Servicio de Terapia Intensiva, Hospital Julio C. Perrando sito en la ciudad de Resistencia con gastos de embalajes y fletes pagos. Instalados, funcionando con la conformidad del servicio, la dirección del hospital y el personal técnico.

***Garantía****:* Certificado de garantía por el lapso de 1 (un) año en todos sus componentes por mal funcionamiento, defectos de fabricación o daños sufridos antes de la entrega (flete o fabrica). La empresa vendedora deberá hacerse cargo de los gastos de envió para cualquier reparación o cambio en concepto de garantía.

**Elementos necesarios para el análisis de la oferta**

Folletos ilustrativos preferentemente con detalles técnicos, de materiales, dimensiones, etc.

Datos del Servicio Técnico postventa autorizado.

Origen de insumos, accesorios y repuestos.

Certificación de Anmat para fabricación y/o venta del equipo ofrecido.

**Aceptación final**

Cumplimiento de los ítems anteriores.

Aceptación por parte de personal del servicio.

Aceptación por parte del personal de Bioingeniería.